首衡称重

版本号：SH2024 A7主板

SH2100系列

使用说明书

安徽首衡称重科技有限公司

Anhui Shouheng Weighing Technology Co.,Ltd.

智 能 自 动 化 称 重 专 业 智 造 商

目 录

第一章  技术参数	1

第二章  安装连接	2

一、 传感器的连接 	2

二、 串行通讯接口与大屏幕 	 3

第三章  操作说明	3

一、 开机 	3

二、 按键操作说明 	4

三、 称重操作	 4

第四章  标定说明	8

第五章  用户功能设置 	 8

第六章  信息提示出错说明	 12

第七章  维护保养及注意事项	 12

亲爱的用户：

使用前，敬请仔细阅读说明书！

第一章  技术参数

1 软件版本号           SH2024

2 准确度等级           3 级 、n=3000

3 模拟部分

输入信号范围      -19mV～19mV

转换速度         10-80 次/秒

增益漂移         0.03 %

供桥电压         DC  5V

传感器连接        1-4 只 350Ω传感器

4 显示

显示范围         -99999～999999(不考虑小数点)

分度值           1/2/5/10/20/50  可选

5 串行通讯接口 （选配）

信号              RS232 信号

传输距离          ＜20 米

6 大屏幕显示接口（选配）

采用串行输出方式，电流环信号,传输距离≤1000 米 7 使用环境

电源              AC110-240V；50/60Hz-

DC10.5V/1000mA

使用温度          0℃ ~ 40℃

储运温度           -25 ℃ ~ 55 ℃

相对湿度          ≤85%RH

8 自重                 约 1.1 千克

### 第二章  安装链接

# 一、传感器的连接

1. 传感器的连接采用 5 芯插头座（孔）. 图 2-3 标注了各引 脚的意义。

2. 使用四芯屏蔽电缆。

▲ ! 传感器与仪表的联接必须可靠，传感器的屏蔽线必须可靠接地。连接 线不允许在仪表通电的状态下进行插拔，防止静电损坏仪表或传感器。 ▲ ! 传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施， 严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作；在雷雨季节，必须落实可靠的 避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安 全和称重设备及相关设备的安全运行。

传感器引线

传感器

屏蔽线

（图 2-3）传感器连接图

3、开关信号输出接口（选配）

1.配料开关信号输出采用大四芯航空头（为无源信号输出）：插头1-2 为快加信号，3-4为定量慢加信号。

2.上下限报警信号输出采用小四芯航空头6.2V有源信号输出接口：

插头1为HI，2为OK，3为LO，4为公共脚G（无源信号为大四芯选配，引 脚功能同小四芯））。

二、串行通讯接口与大屏幕(选配）

串行通讯接口

通讯接口采用 RS232C，所有数据均为 ASCII 码，每组数据有 10 位

组成，第 1 位为起始位，第 10 位为停止位，中间 8 位为数据位，无 校验位。

1、连接方式

SH2100系列通讯接口采用 3 芯插座（串行通讯数据线），引脚定义如

下图：1 号脚为 TXD，2 号脚为 RXD，3 号脚为

GND；连接线推荐使用屏蔽线。具体参见图

2-4.

2. 接口参数

①信号：RS232C 信号

②波特率：1200/2400/4800/9600/19200

3.通讯方式分为：                     （图 2-4 通讯，连接图）

（1） 连续发送方式：

所传送的数据为仪表显示的当前称量（毛重或净重）

（2） 稳定发送方式:

将秤台上物品放稳后，仪表就输出一帧当前数据。

（3） 按键发送方式:

将秤台上物品放稳后，按一次仪表上的【打印】键就输出一帧当前

数据。

# 一、开机

第三章  操作说明

通电后, 仪表进入笔划自检，如果秤台上的重量在开机归零范 围内，进行自动归零，并进入称重状态。否则仪表给出错误提示并 且显示超载重量。

# 二、按键操作说明

在标定和参数设置状态下，部分按键将执行以下的功能：

1.   [打印]键执行“输入”功能, 按键后会将设定的数据输入仪表。 2.   [累加]键执行 长按进入“功能设置”，短按退出参数设置。

3.  [扣重]键执行“移位 ”功能, 按下[扣重]键后，指示灯指示位 右移一位, 到最小位后自动移至最高有效位。

4.  [归零]键执行“加 1 ”功能，按下[归零]键后，指示灯对应位 数字就加一,加到9后自动归零。

# 三、称重操作

1.归零:

按下[归零]键, 可以使仪表处于置零范围的数据回零，只有稳 定灯亮后才能进行归零操作。

2.扣重:

在称重状态下, 显示重量为正且稳定灯亮时, 按下[扣重]键, 可将 显示的重量值作为皮重扣除,此时仪表显示净重为0 ,净重灯亮，在 毛重为 0 的情况下，再按下[扣重]键, 仪表即清除皮重值。

【注】毛重是负值时不能除皮。

3.查看内码:

- 在称重状态下, 同时按一下[功能]和[去皮]键, 仪表显示 内码，在按一下[打印]确认退出。

- 4.分度值修改：

- 在称重状态下, 同时按一下[功能]和[打印]键, 仪表显示当前分度值，按[去皮]键进行1，2, 5循环修改，修改好按[打印]保存确认。

5.动态称重、峰值保持、计数功能:

通过功能设置 P2 选择使用模式，如:

P2 选择 2，“功能”灯亮，此时仪表自动判断，待 相对稳定时，仪表开始计算显示平均值，并闪动后显示平均值，当 前重量回零后取消显示平均值，可以继续称量下一次平均值。P2 选择 3，在称重状态下, “功能 ”灯亮, 仪 表处于自动峰值保持工作状态, 可以保持最大称重数据，重量回零后，解除保持数据，如不需自动回零改成P2-4按键回零。P2 选择 5，在称重状态下“功能 ”灯亮,仪表处于去皮累加，功能操作见 8

6.称量值手动累加与清除：

正常称重状态下，当称量数据大于或等于 20 分度且数据稳定， 将[累加]键按下，仪表执行“测量值手动累加 ”功能。此时，仪表 将先显示累加的总数据（分两步）：［total  =］(提示下面显示的内 容为累加的总量数据) 显示约 1 秒后显示累加数据[******]，然后 显示总累加次数（分两步）：[ n =]（提示下面显示的是次数）显示 约 1 秒后显示累加次数［  ***］,然后累计指示灯亮。长按[归零] 键 3 秒以上，清除累加值与累计次数。

空秤或秤盘上物体不取下时在按【累加】键显示累计次数闪一下在 显示累计总重量，短按【归零】键退出累显。

注意：累加次数最大（在保证累加结果≤999999 的情况下）可为 9999 次；

累加结果在未进行过清除操作前，始终保持，掉电后也不会丢失。 若按[*]键时净重小于 20 分度，则只显示累计量，不进行重量和次 数的累加。

7.称量值自动累加：

正常称重状态下，非峰值保持、动态称重、去皮累加下，将[累 加]键+[归零]键同时按下，仪表进入 自动累加状态，此时累计灯将 会闪动；进入 自动累加状态后，每当测量数据大于或等于 20 分度且 数据稳定后约 1～2 秒，仪表进行一次自动累加，然后显示累加次数 和结果。长按[归零]键 3 秒以上，清除累加值与累计次数。

注意： 自动累加状态掉电不保存，但保存累加数据。

8.称量值除皮累加：

正常称重状态下，按【累加】键 3 秒，仪表显示【P1  1】，按【扣  重】键进入【P2  1】，按【归零】一直修改到【P2  4】,按【累加】 退出，此时进入去皮累加状态。

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放 10kg | 10kg | 无需把秤体上物料取下可多次单重称重，称重 时可显示单重与多次物料称重累加的总重，此 功能主要用于一个容器内多次配料人工称重。 注意：除皮累加总重量不能大于此秤的最大称 量， 累加数据掉电不保存。 |
| 2 | 按【累加】 | 0 |  |
| 3 | 放 10kg | 10kg |  |
| 4 | 按【累加】 | 20kg |  |
| 5 | 按【累加】 | 0 |  |
| 6 | 放 10kg | 10kg |  |
| 7 | 按【累加】 | 30kg |  |
| 8 | 按【累加】 | 0 ···· |  |

8.kg 和磅与市斤单位切换：

正常称重状态下，按【累加】键 3 秒，仪表显示【P1  1】，按 【归零】修改 P2 参数  ,执行单位切换，对应单位指示灯亮。

9.上下限报警：

正常称重状态下，长按[打印]键。步骤如下

| 步骤 | 解释 | 显示 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | [******] | 称重显示状态下，按【打印】键不放 3 秒 |

| 2 | 上限报警值 如 380 | [H 00380] | 按【扣重】与【归零】键修改，按【打印】 键确认，进入步骤 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 下限报警值 如 330 | [L 00330] | 按【扣重】与【归零】键修改，按【打印】 键确认，进入步骤 4 （H 必须大于 L 数值） |
| 4 |  | [******] | 上下限修改成功返回称重状态 |

【注】当上下限值均为 0 时取消上下限报警无效，上下限可选配开 关量输出或配料快慢放输出。

配料设置：H值为定量慢放数值，L值为快放数值。

10、预置皮重：

正常称重状态下，长按[扣重]键。步骤如下

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | [******] | 称重显示状态下，按【扣重】键不放 3 秒 |
| 2 | [扣重]移位 [归零]加一 | [P00000] | 提示用户输入预置皮重值。预置皮重只能最 多能设为 5 位数皮重。 |
| 3 | 输入预置皮 重 值 , 例 如 “6000” | [P06000] | 按[打印]键确认，进入步骤 4 |
| 4 |  | [******] | 返回称重状态，显示扣重后的净测量结果 |

第四章  标定说明

正确连接信号线，接通电源，让仪表在空秤状态下预热 10～30 分钟。

# 一、快速标定

正常称重状态下，清空秤台上物品，同时按一下【打印】+【累加】键仪表显示”noload”后显示20kg,秤上加载 20kg砝码等几秒稳定后，按【打印】显示pass 完成显示20kg标定结束。（如需要修改20数字可按【归零】和【扣重】键修改，按【归零】键对应位自动步进加一，再按【扣重】键依次右移选择数字输入位置，直到所显示的数字和想要加载砝码重量一致， 此时称盘上加载相应砝码，等十几秒稳定后，按【打印】显示 pass完成显示秤盘上砝码值标定结束自动进入称重状态）。

第五章 用户功能设置

在称重状态下，按【累加】键3秒，进入用户设置模式，用户设置模式有 P1~P16 十六种参数设置，按【归零】键进行数值更改，按【扣重】键选择下一个参数。参数描述如下：★为出厂设置

P1   x (kg  市斤  LB 转换)

★x=1:          kg 显示

x=2:          Lb显示

x=3:          X2市斤显示

# P2   x (功能选择)

★x=1:          无其他功能

x=2:          开启动物秤功能

x=3:          开启峰值保持功能（回零自动归零）

x=4:          开启峰值保持功能（回零按键归零）

x=5:          去皮累加功能

# P3   x (波特率设置)

x=1:          1200

x=2:          2400

x=3:          4800

★ x=4:           9600

X=5:           19200

# P4   x  （发送方式）

x=1:          连续发送

x=2:          稳定后发送一次

★x=3:          按键发送一次

x=4:          稳定或按键发送一次

X=5：         稳定非零点连续发送

X=6：         稳定非零点发送一次

# P5   x (协议类型)

★x=1:          首衡协议

x=2:          A9协议

x=3:          A12协议

x=4:          A7协议

x=5:          直通式协议

x=6:          直通式协议+换行回车

X=7-10        其它公司协议

x=11           首衡打印协议

x=12-15        定制协议

x=16           首衡双向指令协议重量指令上传

x=17           首衡双向指令协议重量连续上传

x=18-20        定制协议

# P6   x (省电功能设置)

x=1:          关闭省电

x=2:          省电方式 1，约 30 秒

x=3:          省电方式 2，约 60 秒

x=4:          省电方式 3，约 30 秒，10 分钟自动关机

★x=5:          省电方式 4，约 60 秒，30 分钟自动关机

# P7   x(零点跟踪范围)

x=1:          0.5d

x=2:          1.0d

★x=3:          1.5d

x=4:          2.0d

x=5:          2.5d

x=6:          3.0d

x=7:          3.5d

x=8:          禁止跟踪

P8   x(置零键范围)

x=1:          2%FS

x=2:          4%FS

x=3:          10 %FS

x=4:          20 %FS

★x=5:          100 %FS

x=6:          禁止手动归零

# P9   x(开机零点范围)

x=1:          2%FS

x=2:          4%FS

x=3:          10 %FS

★x=4:          20 %FS

x=5:          100 %FS

x=6:          禁止开机归零

# P10 x (称重速度)

x=1            慢

★x=2           标准

x=3             快

# P11 x (零区)

x=1             5d

★x=2            10d

x=3             15d

x=4             20d

x=5             25d

x=6             30d

x=7             35d

x=8             40d

x=9             45d

P12 x (动态称重锁定幅度)

x=1-15

★x=8

P13  x (防抖)

x=1:       普通模式

★ x=2:       防抖模式

# P14 x (亮度显示设置，数字越大越亮)

★x=1:          亮度 1

x=2:          亮度 2

x=3：         亮度 3

x=4：         亮度 4

x=5：         亮度 5

第六章信息提示出错说明

[Err  1]    加载内码太小或传感器量程选择太大

[Err  2]    超出手动置零范围

[Err  3]    开机时零位过高或秤台上有重物

[Err  7]    标定开关未打开，请将标定开关短路环插上

[Err  8]    传感器信号线接反，请正确连接传感器线

[------]    超出显示范围，应该在-99999～999999 之间

[A   oL]   累计次数或者累计总重量超出范围，此时不再累计，应

清除后操作

第七章  维护保养及注意事项

一. 为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用， 放置地点应较平整。

二.不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

三. 传感器和仪表必须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强

电场、 强磁场，传感器和仪表应远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

▲ 不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用 ；不得使用在压 力容器罐装系统。

▲ 在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作 人员人身安全，防止雷击损坏仪表及相应设备。

▲ 传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电 措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电场操作；在雷雨季节， 必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行

四、严禁使用强溶剂清洗机壳。

五、不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

六、在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备 电源！

▲ 在插拔传感器联接线前，必须先切断仪表电源（关机）！

▲ 在插拔大屏幕联接线前，必须先切断仪表和大屏幕电源！

▲ 在插拔通讯联接线前，必须先切断仪表和上位机电源！

七、公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本 公司仅对仪表自身质量负责，

最高赔偿额在故障仪表自身价值 2 倍以内，对仪表所处的系统问题 不承担责任。

八、仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得 擅自更改联接。本表在使用过程中若出现故障，应立即拔下插头， 送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更 大的损坏。本仪表不允许随意打开，否则不予保修

九、本仪表自销售之日起一年内，在正常使用条件下，出现非人为

故障属保修范围，请用户将产品及保修卡(编号相符)，一同寄往本公 司或授权供应商维修。

十、关于锂电池的使用

① 只要电源线接上直流 DC10.5V，即对电池充电。因此，如非经常使 用电池，请将电池取出。为避免机内过热及对电池过充电，因此 加以 限流。要是用户觉得充电太慢，请购买专用充电器，在机外对电池充  电，请注意接电池的线头绝对不能接反(红线为＋，黑线为－)，否则将烧 坏仪表或电池保护电路板及锂电池。

内置锂电池首次使用时，务必先充足电后再使用！

② 当仪表使用电池供电时，一旦交流电源接通，仪表将自动切换到使 用交流供电，此时电源指示灯亮。仪表屏幕左侧有电池电量指示，在电 池电量指示灯最后一个红灯熄灭后，仪表一会将自动切断直流电源，

仪表停止工作，此时请立即充电。

③ 首次使用时，请对锂电池进行充电，充电时间约为 15～24 小时， 以免因锂电池的自放电导致电压过低而误认为故障。

④ 在正常使用中应注意对锂电池进行充电，每次约为 12～18 小时。 若长期不用，应注意每隔 2～3 个月对仪表通电 15～24 小时，以延 长锂电池的使用寿命。

⑤ 三等级锂电池电量显示，电池电压分别为：7.5V、6.8V、6.2V。 最后一个红灯熄灭后仪表将一会自动关机。

仪表内置锂电池属于选配赠送品，不属保修范围。

公司地址：安徽省芜湖市三山经济开区夏家湖路1号

免费服务热线：400-118-6616

电话：0533-2297957/58

投诉热线：010-60538196

网址：www.shouheng.com.cn

邮箱：china@shouheng.com.cn

安徽首衡称重科技有限公司

Anhui Shouheng Weighing Technology Co.,Ltd.